## Ek-4
(Değişik:RG-21/8/2020-31220) Ek-4
ERİŞKİN YOĞUN BAKIM SERVİSLERİNİN SEVİYE TESPİT, DENETİM VE DEĞERLENDİRME FORMU (*) (**)
Denetlenen Sağlık Tesisinin;
Adı:
İli:
Denetim Tarihi:
1 | I. TESCİL İŞLEMLERİ VE KOMİSYONUN TEŞKİLİ
2 | (1, 2 ve 3. seviye için müşterek değerlendirilir.) | EVET | HAYIR | AÇIKLAMA
3 | Yoğun bakım servisinin daha önce geçici tescili veya tescili yapılmış mı? (Tarih, sayı, seviye, yatak sayısı, branşı)
4 | Tescil komisyonu, Müdürlüğün yetkilendireceği bir başkan ya da başkan yardımcısı başkanlığında, sağlık hizmetleri başkanlığından bir kişi, bir enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji uzman tabibi, bir yoğun bakım uzman tabibi, bulunmaması durumunda tercihen yoğun bakım konusunda deneyimli bir genel cerrahi, iç hastalıkları, anesteziyoloji ve reanimasyon veya göğüs hastalıkları uzman tabibi, branş yoğun bakım servislerinde ise ilgili dal uzman tabibinin ve ihtiyaç halinde ilgisine göre teknik personelin katılımı ile oluşturulmuş mu?
5 | İlde üniversite araştırma ve uygulama merkezi bulunuyorsa komisyona ilgili anabilim dalı başkanlığından bir temsilci dahil edilmiş mi?
6 | Yoğun bakım servisinin seviyesi ve seviyesine göre ayrılan yatak sayısı Bakanlık planlamalarına uygun mu?
7 | Tescili yapılacak yoğun bakım servisi özel sağlık tesisi bünyesinde hizmet veriyorsa tescil edilecek yatak sayısı, faaliyet izin belgesinde yer alan yoğun bakımın türüne ve yatak sayısına uygun mu? ( Faaliyet izin belgesinde yazılı yatak sayısını aşamaz)
8 | II. ERİŞKİN YOĞUN BAKIM SERVİSİNİN FİZİKİ ŞARTLARI
9 | (1, 2 ve 3. seviye için müşterek değerlendirilir.) | EVET | HAYIR | AÇIKLAMA
10 | Servis sağlık tesisindeki diğer birimlerden, hasta, ziyaretçi ve hastane personelinin genel kullanım alanlarından ayrı, tercihen asansör, ameliyathane, acil servis, laboratuvar ve görüntüleme birimlerine yakın olacak şekilde yapılandırılmış mı?
11 | Yoğun bakım servisi 2 ve 3. seviye ise servisin girişinde ayrı bir ön geçiş alanı bulunuyor mu? (farklı seviyedeki aynı tür erişkin yoğun bakımlar için ön geçiş alanları ortak kullanılabilir.)
12 | Hastaların yoğun bakım servisi ile ambulans girişi arasındaki naklinin hızla ve kolaylıkla sağlanması için gerekli düzenlemeler yapılmış mı?
13 | Hastane içinde, tercihen servisin yakınında yeterli büyüklükte hasta yakınları için bilgilendirme, görüşme ve bekleme amacıyla uygun bir alan düzenlenmiş mi?
14 | Atıkların uzaklaştırılacağı, kirli malzeme ve cihazların geçici muhafazası, gerekirse temizlenebilmesi için içerisinde bir tezgah, lavabo, musluk, sabun, kağıt havlu ve ayakla kontrol edilebilen çöp kovası ile atık giderinin bulunduğu bir malzeme odası var mı?
15 | Malzeme odasının çıkışı, kirli malzemeler servis içerisinden geçirilmeyecek şekilde düzenlenmiş mi?
16 | Hasta alanları dışında, hasta bakımı için sık kullanılan malzemeler ile lüzumlu ilaç ve serumların muhafaza edileceği, direk ışıktan korunacak şekilde düzenlenmiş uygun bir depo alanı ayrılmış mı?
17 | Eczaneden hazır olarak temin edilemeyen ve servis içerisinde hazırlanması gereken ilaç ve infüzyonlar için destek alanı içerisinde ayrı bir hazırlama alanı oluşturulmuş mu?
18 | Servis içindeki tezgâh, dolap ve dolap kapakları, az ek yeri olan, kolay temizlenebilir, dış yüzeyleri yalıtılmış, nem geçirmez, hareketli cihaz ve eşyaların çarpmasına dayanıklı malzemeden yapılmış mı?
19 | 1. ve 2. seviye yoğun bakım servislerinde girişin hemen dışında, sadece personel eşliğindeki yoğun bakım hastalarının kullanımına tahsis edilmiş bir tuvalet mevcut mu?
20 | Kardiyoloji hastalarının takip edildiği yoğun bakımlarda tuvalet hemşire gözetim alanı içerisinde midir? (zorunlu değil)
21 | 3. seviye yoğun bakım servislerinde hasta yataklarının bulunduğu alanlar içerisinde tuvalet bulunuyor mu? (bulunmaması gerekir)
22 | Servis girişinde en az 1 ve hasta alanında her 6 yatağa kadar en az 1 adet olacak şekilde, muslukları bulunan, suyun çevreye sıçramasını ve göllenmesini önleyecek genişlik ve derinlikte, sabun ve kâğıt havlu yeri olan lavabo ve sağlık çalışanlarının kolayca ulaşabileceği el antiseptiği bulunuyor mu?
23 | Duvar ve tavan yüzeylerinde kolay temizlenebilir, aşağıya parçacık dökülmeyecek nitelikte malzeme veya boya kullanılmış mı?
24 | Duvar yüzeyleri hareketli cihaz ve eşyaların çarpma noktalarında korumalı olacak şekilde yapılandırılmış mı?
25 | Zemin yüzeylerinde kolay kırılmaz, yüzeyi mat ve kaymayı önleyen, sık temizlemeye uygun ve mikroorganizma üremesini en aza indirgeyebilen, kimyasallara gerek duyulmadan ve kolayca temizlenebilir, antistatik özellikte malzeme kullanılmış mı?
26 | Penceresi bulunan servislerde pencerenin açılmaz nitelikte olması ve hasta alanlarının gün ışığı alması sağlanmış mı?
27 | Penceresi bulunan servislerde hastaların, damar içi (IV) sıvıların, monitör ve ekranların gün ışığından doğrudan etkilenmemesi, hastaların mahremiyetini sağlamak için gerekli düzenlemeler yapılmış mı?
28 | Servis ışıklandırması hastanın cildini en iyi şekilde gösterebilecek, yansıma ve gölgeleme yapmayacak biçimde tesis edilmiş mi?
29 | Yoğun bakım servisinde hastaların sürekli gözetim ve izlenmesine uygun, merkezi konumda bir alan ayrılmış mı?
30 | Her yatağın yanında hasta takip formlarının ve dosyalarının tutulduğu ve muhafaza edildiği bir düzenek bulunuyor mu?
31 | 1. seviye servislerde her yatak için ayrı olmak üzere hasta başı en az dört çıkışlı elektrik paneli, bir basınçlı hava çıkışı, bir oksijen çıkışı ve bir vakum sistemi bulunuyor mu?
32 | 2. ve 3. seviye servisler; izolasyon odası dahil, her yatak için ayrı olmak üzere zeminde olmayan hasta başı en az 12 çıkışlı elektrik paneli, 2 basınçlı hava çıkışı, 2 oksijen çıkışı ve 2 vakum sistemi bulunacak şekilde düzenlenmiş mi?
33 | Servisteki muslukların dirsek veya ayakla kontrol edilmesi veya otomatik açılır kapanır olması tercih edilmiş mi?
34 | Destek alanları hariç, yataklar arasındaki mesafe en az 1,5 m olacak şekilde, her yatak için en az 12 m² alan ayrılmış mı?
35 | On’dan fazla yatağı olan yoğun bakım servisleri; izolasyon odaları dışında; en az dört, en çok on yataktan oluşan birden fazla servise ayrılmış mı? (Tek kişilik odalar halinde planlanmış yoğun bakım servisleri bu şarttan muaftır.)
36 | Yoğun bakım yatakları arasında gerektiğinde kullanılmak üzere kolay temizlenebilir bir ayırma düzeneği var mı?
37 | Yoğun bakım servisinin bulunduğu katta, hasta alanı haricinde olmak kaydıyla, sürgü ve idrar kapları için temizleme ve muhafaza alanı ile tek kullanımlık malzemeler için kullanım öncesi muhafaza alanı ayrılmış mı?
38 | Serviste çocuk hastaların bakım ve tedavisi yapılıyorsa, erişkin hastalardan ayrı tutulacak şekilde gerekli düzenlemeler yapılmış mı?
39 | III. KALP VE DAMAR CERRAHİSİ YOĞUN BAKIM SERVİSLERİ
40 | (3. seviye için değerlendirilir.) | EVET | HAYIR | AÇIKLAMA
41 | En az 4 yatak ve bir temas izolasyon odası bulunuyor mu? (Geçici Madde 1'in dördüncü fıkrasına göre değerlendirilir)
42 | Servis, ameliyathane steril alanında olmamak kaydıyla, ameliyathane ile irtibatlı olacak şekilde yapılandırılmış mı?
43 | Serviste en az 3 kalp ve damar cerrahisi uzmanı tabip bulunması sağlanmış mı? (Geçici Madde 1'in dördüncü fıkrasına göre değerlendirilir)
44 | Uzman tabip sayısı altı ve üzerinde ise kesintisiz 24 saat hizmet esasına dayalı olarak uzman tabip nöbeti tutuluyor mu?
45 | Uzman tabip sayısı üç ila altı arasında ise mesai saatleri dışındaki yoğun bakım hizmetleri, müstakil acil branş nöbeti ile yükümlü anesteziyoloji ve reanimasyon ve kardiyoloji uzmanı tabipleri tarafından dönüşümlü olarak yürütülüyor mu?
46 | Uzman tabip sayısı üç ila altı arasında ise kalp ve damar cerrahi uzman tabipleri mesai saatleri haricinde dönüşümlü olarak icap nöbeti tutuyor mu?
47 | IV. ERİŞKİN YOĞUN BAKIM SERVİSLERİNDE ENFEKSİYON KONTROLÜ
48 | (1, 2 ve 3. seviye için müşterek değerlendirilir.) | EVET | HAYIR | AÇIKLAMA
49 | Serviste 11/08/2005 tarihli ve 25903 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Yataklı Tedavi Kurumları Enfeksiyon Kontrol Yönetmeliği doğrultusunda etkin enfeksiyon kontrol programları uygulanıyor mu?
50 | (2 ve 3. seviye için müşterek değerlendirilir.) | EVET | HAYIR | AÇIKLAMA
51 | Yoğun bakım servisinde merkezi havalandırma veya fiziki altyapı yetersizliği nedeniyle merkezi havalandırma sistemi kurulamamışsa merkezi havalandırma özelliklerine haiz lokal havalandırma sistemi kullanılıyor mu?
52 | (3. seviye için değerlendirilir.) | EVET | HAYIR | AÇIKLAMA
53 | En az % 90 filtrasyon sağlayan, saatte asgari 6 kez dış hava değişimi yapabilen, sıcaklığın 22-26˚C, bağıl nemin % 30-60 arasında ayarlanabildiği, Bakanlıkça belirlenen ulusal standarda uygun, merkezi havalandırma sistemi veya fiziki altyapı yetersizliği nedeniyle merkezi havalandırma sistemi kurulamamışsa merkezi havalandırma özelliklerine haiz lokal havalandırma kurulmuş mu?
54 | Merkezi havalandırma veya lokal havalandırma sisteminin validasyonu sağlanmış mı?
55 | Merkezi havalandırma veya lokal havalandırma sisteminin düzenli olarak fiziksel ve mikrobiyolojik kontrolleri gerçekleştirilerek, performans kalifikasyon uygunluğu izlenerek kayıt altına alınıyor mu?
56 | Merkezi havalandırma veya lokal havalandırma sisteminin standardizasyonu yetkili kuruluşlara yaptırılmış mı?
57 | V. İZOLASYON ODASI
58 | (3. seviye için değerlendirilir.) | EVET | HAYIR | AÇIKLAMA
59 | En az bir adet temas izolasyon yatağı bulunuyor mu?
60 | İlk 12 yatağa kadar bir adet, 12 yatak ve üzerinde her 6 yatağa kadar ilave bir adet temas izolasyon yatağı oluşturulmuş mu?
61 | Temas izolasyon odası tek yataklı olarak düzenlenmiş mi? (Aynı hastalık grubuna ait hastaların kullanabilmesi için iki yataklı düzenlenebilir ancak fiziki şartlar iki yatağa uygun olarak oluşturulmalıdır.)
62 | Temas izolasyon odası için giriş alanı dahil, en az 15 m² alan ayrılması sağlanmış mı?
63 | Temas izolasyon odalarının giriş kapıları, ortak yoğun bakım alanına açılıyor mu? (ortak koridora açılabilir ancak ortak yoğun bakım alanına açılmaması gerekir)
64 | Temas izolasyon odasının giriş kapısının hemen dışında musluk ve lavabo bulunuyor mu?
65 | Bakanlık tarafından uygun görülen sağlık tesislerinde; 3. seviye erişkin yoğun bakım servislerinde havanın % 100’ünü dışarı atabilen en az bir negatif basınçlı solunum izolasyon odası tesis edilmiş mi?
66 | Negatif Basınçlı solunum izolasyon odalarının duvarları, tavanı ve zemini sızdırma olmayacak şekilde tasarlanmış mı?
67 | Negatif basınçlı solunum izolasyon odalarının tüm çıkış kapılarının kendiliğinden kapanabilir nitelikte olması sağlanmış mı?
68 | Negatif Basınçlı solunum izolasyon odasında acil iletişim ve uzaktan hasta monitörizasyon sisteminin bulunması sağlanmış mı?
69 | Negatif basınçlı solunum izolasyon odasında odanın basınç durumunu sürekli olarak izlemeyi sağlayan oda içi basıncın dış ortama göre kıyaslanabildiği monitorizasyon sistemi var mı?
70 | Sağlık tesisinin hemşire sayısı yeterli ve uzaktan monitorizasyon sistemi bulunmuyor ise izolasyon odası için ayrı hemşire görevlendirmesi yapılmış mı?
71 | VI. ERİŞKİN YOĞUN BAKIM SERVİSLERİNDE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ
72 | (1, 2 ve 3. seviye için müşterek değerlendirilir.) | EVET | HAYIR | AÇIKLAMA
73 | Servis giriş ve çıkışları mümkün olan en az sayıda planlanmış mı?
74 | Kontrol noktaları servis girişine yakın ve görülebilecek şekilde yapılandırılmış mı?
75 | Günün her saatinde görevli personel dışında ilgisi olmayan kişilerin servise girmesi kontrollü geçiş özelliği olan kapılar konarak engellenmiş mi?
76 | Güvenlik önlemleri alınırken görevli personel, hasta, hasta yakını ve ailelerinin mahremiyetinin korunmasına dikkat edilmiş mi?
77 | Tüm elektrik çıkışları ortak bir zemine monte edilmiş mi?
78 | Kabul edilebilir kaçak miktarının, koruyucu uygulama standartlarına ve donanım kalitesi standartlarına uygun olması sağlanmış mı?
79 | Personel muhtemel elektrik tehlikeleri konusunda bilgilendirilmiş mi?
80 | Yangından korunma mevzuatı çerçevesinde gerekli önlemler alınmış mı?
81 | Servis, hastaların acil ve afet durumlarında kolaylıkla ve süratle tahliye edilmesine imkân verecek katlarda yapılandırılmış mı?
82 | VII. SEVİYELENDİRME | EVET | HAYIR | AÇIKLAMA
83 | Ek-1 de yer alan yatak sayısı standartlarına göre birden fazla seviyede dağıtıma uygun olan servislerde, en az iki seviyede yoğun bakım servisi yapılandırılmış mı? (Muafiyet kapsamında olanlar dışında)
84 | VIII. ERİŞKİN YOĞUN BAKIM SERVİSLERİNDE SORUMLU UZMAN TABİP GÖREVLENDİRİLMESİ VE PERSONEL EĞİTİMİ
85 | (1, 2 ve 3. seviye için müşterek değerlendirilir.) | EVET | HAYIR | AÇIKLAMA
86 | Yoğun bakım servislerinde yoğun bakım uzmanı, bulunmaması durumunda genel cerrahi, iç hastalıkları, anesteziyoloji ve reanimasyon veya göğüs hastalıkları uzmanları arasından bir uzman, branş yoğun bakım servislerinde ise ilgili uzmanlık dalındaki bir uzman yoğun bakım sorumlusu olarak görevlendirilmiş ve ilgiliye tebligat yapılmış mı?
87 | Yoğun bakım servisinde görevlendirilen hemşire ve sağlık memurlarının (toplum sağlığı) Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslar doğrultusunda yoğun bakım ve resüsitasyon eğitimleri almaları sağlanmış mı? (sağlayamayanlar için 31/12/2022 tarihine kadar muafiyet söz konusudur.19 uncu maddenin 1 inci fıkrası uyarınca uzman tabiplerde eğitim şartı aranmaz)
88 | IX. ERİŞKİN YOĞUN BAKIM SERVİSLERİNDE NÖBET HİZMETLERİ
89 | (1, 2 ve 3. seviye için müşterek değerlendirilir.) | EVET | HAYIR | AÇIKLAMA
90 | Erişkin yoğun bakım servislerinde Tebliğin 20 nci maddesinin birinci fıkrası gereği nöbet hizmetleri; 16/10/2009 tarihli ve 27378 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Yataklı Sağlık Tesislerinde Acil Servis Hizmetlerinin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Tebliğin ilgili hükümleri çerçevesinde düzenleniyor mu?
91 | Sorumlu uzman tabip, mesai saatleri içinde yoğun bakım servisinde görev yapıyor mu?
92 | Sorumlu uzman tabip mesai saatleri dışında yoğun bakım icap nöbeti tutuyor mu?
93 | Sorumlu uzman tabip zorunlu haller dışında nöbet hizmeti ile yükümlendirilmemesi gerektiği halde nöbet hizmeti ile görevlendiriliyor mu?
94 | Yeterli sayıda uzman tabip bulunmayan özel sağlık tesislerinde müstakil branş nöbeti hizmetlerinin yürütülebilmesi için; ilgili uzmanlık dalında en az üç uzman tabip bulunuyor mu? (bu uzmanlık dalındaki normal poliklinik, klinik, ameliyat ve benzeri rutin hizmetlerin aksatılmaması ve ilgili uzmanlık dallında 24 saat uzman tabip bulundurulacağının hastane yönetimi tarafından taahhüt edilmesi gerekir.)
95 | Nöbet hizmetlerinin, nöbetçi uzman tabibin denetim ve gözetiminde, ağırlıklı olarak pratisyen tabiplerce yürütüldüğü, uzman tabip hizmeti gerektiren hastaların bu ihtiyaçlarının ilgili dal uzmanlarınca icap nöbeti yöntemi ile karşılandığı sağlık tesislerinde; mesai saatleri haricindeki 1. seviye yoğun bakım hizmetleri, her vardiya için eğitim almış sertifikalı yoğun bakım hemşiresi bulunması kaydıyla, nöbetçi tabiplerin sorumluluğunda veriliyor mu?
96 | Yoğun bakım servisi, tıpta uzmanlık eğitimi veren bir üniversite hastanesi veya eğitim ve araştırma hastanesi bünyesinde hizmet veriyorsa yoğun bakım servis nöbeti, bu alanda uzmanlık eğitimi görenler ile bu birime rotasyona gelen uzmanlık eğitimi görenler tarafından, ilgili dalın öğretim üyesi, öğretim görevlisi, eğitim görevlisi veya eğitim sorumlusunun gözetiminde yürütülüyor mu?
97 | X. ERİŞKİN YOĞUN BAKIM SERVİSLERİNDE HASTA KABUL VE YATIŞ İŞLEMLERİ
98 | (1, 2 ve 3. seviye için müşterek değerlendirilir.) | EVET | HAYIR | AÇIKLAMA
99 | Sağlık tesisi yönetimi Acil Sağlık Hizmetleri Çağrı Kayıt ve Operasyon Yönetim Sistemine veri aktaracak yapıya sahip hastane otomasyon sistemini oluşturmuş mu?
100 | İl Ambulans Servisi Komuta Kontrol Merkezi-Hastane Entegrasyon Programına dâhil olarak bilgiler anlık güncelleniyor mu?
101 | Sağlık tesislerinde bulunan yoğun bakım servislerinin seviyesi ile boş ve dolu yatak sayıları Acil Sağlık Hizmetleri Çağrı Kayıt ve Operasyon Yönetim Sistemine giriliyor mu?
102 | Yoğun bakım servisine hasta yatışı, taburcu veya kurum dışına sevk işlemleri diğer kliniklerde olduğu gibi gerektiğinde doğrudan yapılabiliyor mu?
103 | Yoğun bakım ihtiyacı bulunan hastaların; erişkin, çocuk ve ilgili branş yoğun bakım hastası olup olmadığına bakılmaksızın, sağlık tesisinin, ilgili dal uzman tabibi mevcudu, tıbbi donanım ve boş yatak bakımından hastanın tıbbi durumunun gerektirdiği tıbbi bakım ve tedaviyi sağlayabilecek seviye ve şartları taşımasına rağmen hastanın başka sağlık tesisine sevki yapılıyor mu? (Bu hastaların sevk edilmemesi ve yoğun bakım hizmetinin, kalp ve damar cerrahi yoğun bakım servisleri hariç, öncelikle ilgili sağlık tesisinde boş bulunan yoğun bakım yataklarından birisine yatırılarak verilmesi sağlanır.)
104 | Diğer kliniklerden yoğun bakım servislerine yatışına karar verilen hastaların, ilgili klinikten çıkışı ve yoğun bakım servisine girişi yapılarak yoğun bakım servisinin kendi hastası olarak kayıtları yapılıyor mu? (Yoğun bakım servisinden kliniğe alınacak hastaların yine aynı usulle bu servislerden çıkış işlemi gerçekleştirilerek ilgili kliniğe yatış kaydı yapılır.)
105 | Yoğun bakım servisinin hasta yatış ve çıkış işlemleri, istatistiklerin tutulması ve servisle ilgili tüm iş ve işlemler diğer servislerde olduğu gibi yürütülüyor mu?
106 | Alt seviyede veya boş yoğun bakım yatağı bulunmaması durumunda, takip ve tedavileri, seviyelerine uygun yatak bulununcaya veya uygun bir sağlık tesisine sevk edilinceye kadar daha üst seviyedeki yoğun bakım yataklarına yatırılarak sağlanan hastalara verilen tüm hizmetler, hastanın epikrizinde belirtilen seviyesi üzerinden değerlendiriliyor mu? (Periyodik denetimlerde değerlendirilecektir.)
107 | Üst seviyede veya boş yoğun bakım yatağı bulunmaması durumunda, takip ve tedavileri, seviyelerine uygun yatak bulununcaya veya uygun bir sağlık tesisine sevk edilinceye kadar daha alt seviyedeki yoğun bakım yataklarına yatırılarak sağlanan hastalara verilen tüm hizmetler, yatırıldıkları yatak seviyesi üzerinden değerlendiriliyor mu? (Periyodik denetimlerde değerlendirilecektir.)
108 | XI. ERİŞKİN YOĞUN BAKIM SERVİSLERİNİN ASGARİ TIBBİ CİHAZ VE DONANIM STANDARTLARI
109 | (1, 2 ve 3. seviye için müşterek değerlendirilir.) | EVET | HAYIR | AÇIKLAMA
110 | İki adet laringoskop var mı?
111 | Transport özelliği olan ventilatör var mı?
112 | Resusitasyon için gerekli donanım var mı?
113 | (1. seviye için değerlendirilir.) | EVET | HAYIR | AÇIKLAMA
114 | Her yatak için bir monitör var mı? (invaziv monitorizasyon gerekmez.)
115 | Hastanede kolay ulaşılabilir defibrilatör var mı?
116 | (2. seviye için değerlendirilir.) | EVET | HAYIR | AÇIKLAMA
117 | Her yatak için tek kanallı basınç monitörizasyonu yapabilen invaziv bir monitör var mı?
118 | Her 2 yatak için bir ventilatör (servis kapasitesi 6 yataktan büyük ise her 3 yatak için 1 ventilatör) var mı?
119 | (2 ve 3. seviye için değerlendirilir.) | EVET | HAYIR | AÇIKLAMA
120 | Hastanede portable röntgen cihazı var mı?
121 | İnfüzyon pompası var mı?
122 | Kan gazı cihazı var mı? (servise yakın olabilir.)
123 | Servis içerisinde defibrilatör var mı?
124 | Kesintisiz güç kaynağı var mı?
125 | Hastanede EKO yapabilen portabl USG cihazı var mı?
126 | (3. seviye için değerlendirilir.) | EVET | HAYIR | AÇIKLAMA
127 | Her yatak için invaziv hemodinamik monitörizasyon yapabilecek bir monitör var mı?
128 | Her 4 yatak için üç ventilatör var mı?
129 | Kan, serum ve hasta ısıtma sistemleri var mı?
130 | Beslenme pompası var mı?
131 | Hastanede Sürekli venö-venöz, arterio-venöz hemofiltrasyon cihazı var mı?
132 | XI. ERİŞKİN YOĞUN BAKIM SERVİSLERİNİN ASGARİ YATAK SAYISI VE PERSONEL STANDARTLARI
133 | (1, 2 ve 3. seviye için müşterek değerlendirilir.) | EVET | HAYIR | AÇIKLAMA
134 | Hastanede anesteziyoloji ve reanimasyon uzmanı var mı?
135 | Hastanede iç hastalıkları uzmanı var mı?
136 | Hastanede genel cerrahi uzmanı var mı?
137 | (1. seviye için değerlendirilir.) | EVET | HAYIR | AÇIKLAMA
138 | En az 4 yatak var mı?
139 | Günün her saatinde, serviste yatan hasta (dolu yatak) sayısına uygun olarak 5 yatağa kadar, bir hemşire/sağlık memuru bulunuyor mu? ( İlave her 5 yatak için 1 hemşire/sağlık memuru ayrıca aranacaktır.)
140 | (2. seviye için değerlendirilir.) | EVET | HAYIR | AÇIKLAMA
141 | En az 4 yatak var mı?
142 | Hastanede beyin ve sinir cerrahisi uzmanı var mı? (Sağlık tesisinin kadrosunda bulunmaması durumunda, ihtiyaç halinde ve acil durumlarda kolayca ulaşılabilecek şekilde ilde veya ilgili hekimin çalıştığı kurum ve kuruluş ile protokol yapılmış olmak kaydıyla ve mutat vasıtalar ile azami 2 saatlik mesafedeki ilde bulunması yeterlidir.)
143 | Hastanede nöroloji uzmanı var mı? (Sağlık tesisinin kadrosunda bulunmaması halinde, ihtiyaç durumunda ve acil durumlarda kolayca ulaşılabilecek şekilde ilde veya ilgili hekimin çalıştığı kurum ve kuruluş ile protokol yapılmış olmak kaydıyla ve mutat vasıtalar ile azami 2 saatlik mesafedeki ilde bulunması yeterlidir.)
144 | Hastanede kardiyoloji uzmanı var mı? (Sağlık tesisinin kadrosunda bulunmaması halinde, ihtiyaç durumunda ve acil durumlarda kolayca ulaşılabilecek şekilde ilde veya ilgili hekimin çalıştığı kurum ve kuruluş ile protokol yapılmış olmak kaydıyla ve mutat vasıtalar ile azami 2 saatlik mesafedeki ilde bulunması yeterlidir.)
145 | Hastanede göğüs hastalıkları uzmanı var mı? (Sağlık tesisinin kadrosunda bulunmaması halinde, ihtiyaç durumunda ve acil durumlarda kolayca ulaşılabilecek şekilde ilde veya ilgili hekimin çalıştığı kurum ve kuruluş ile protokol yapılmış olmak kaydıyla ve mutat vasıtalar ile azami 2 saatlik mesafedeki ilde bulunması yeterlidir.)
146 | Hastanede mikrobiyoloji uzmanı veya enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji uzmanı var mı? (Sağlık tesisinin kadrosunda bulunmaması durumunda, ihtiyaç halinde ve acil durumlarda kolayca ulaşılabilecek şekilde ilde veya ilgili hekimin çalıştığı kurum ve kuruluş ile protokol yapılmış olmak kaydıyla ve mutat vasıtalar ile azami 2 saatlik mesafedeki ilde bulunması yeterlidir.)
147 | Günün her saatinde, serviste yatan hasta (dolu yatak) sayısına uygun olarak her 3 yatak için en az bir hemşire/sağlık memuru bulunuyor mu?
148 | (3. seviye için değerlendirilir.) | EVET | HAYIR | AÇIKLAMA
149 | En az dört yatak var mı?
150 | Hastanede beyin ve sinir cerrahisi uzmanı var mı?
151 | Hastanede nöroloji uzmanı var mı?
152 | Hastanede kardiyoloji uzmanı var mı?
153 | Hastanede göğüs hastalıkları uzman var mı?
154 | Hastanede mikrobiyoloji uzmanı veya enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji uzmanı bulunuyor mu?
155 | Hastanede radyoloji uzmanı, ortopedi ve travmatoloji uzmanı, fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzmanı, kulak burun ve boğaz hastalıkları uzmanı, göz hastalıkları uzmanı, deri ve zührevi hastalıklar uzmanı, hematoloji uzmanı, nefroloji uzmanı, göğüs cerrahisi uzmanı var mı? (Sağlık tesisinin kadrosunda bulunmaması durumunda, ihtiyaç halinde ve acil durumlarda kolayca ulaşılabilecek şekilde ilde veya ilgili hekimin çalıştığı kurum ve kuruluş ile protokol yapılmış olmak kaydıyla ve mutat vasıtalar ile azami 2 saatlik mesafedeki ilde bulunması yeterlidir.)
156 | Günün her saatinde serviste yatan hasta (dolu yatak) sayısına uygun olarak) her 2 yatak için bir hemşire/sağlık memuru bulunuyor mu?
157 | Hastanede diyetisyen ve bir fizyoterapist bulunuyor mu?
(*) Yataklı sağlık tesisindeki her seviye ve branştaki erişkin yoğun bakım servisi için ayrı form düzenlenecektir. Bu form, Tebliğ'in 24 üncü maddesinin ikinci fıkrası kapsamında yapılacak denetimlerde de kullanılır.
(**) Sağlık tesisleri; tescil işlemleri sırasında, erişkin yoğun bakım servislerinde görevlendirilen uzman tabip, tabip, ebe ve hemşire listesini sağlık tesisinde görevli tüm uzman tabip, tabip, ebe ve hemşire personel listesi ile birlikte Komisyona ibraz etmekle yükümlüdür. Listelerin ilgili sağlık tesisi yönetimi tarafından onaylanmış olması şartı aranır.
Değerlendirme Sonucu:
1. Seviye Erişkin Yoğun Bakım Servisi: Uygun □ Uygun Değil □ Açıklama:
2. Seviye Erişkin Yoğun Bakım Servisi: Uygun □ Uygun Değil □ Açıklama:
3. Seviye Erişkin Yoğun Bakım Servisi: Uygun □ Uygun Değil □ Açıklama:
Tescili Uygun Görülen Erişkin Yoğun Bakım Servisinin Branşı, Seviyesi, Yatak Sayısı Belirtilecek:
Komisyonunun görüşleri:
Komisyon Üyeleri:
Üye Üye Üye
Adı-Soyadı (imza) Adı-Soyadı (imza) Adı-Soyadı (imza)
Üye Üye Komisyon Başkanı
Adı-Soyadı (imza) Adı-Soyadı (imza) Adı-Soyadı (imza)