## Ek-6
(Değişik:RG-21/8/2020-31220) Ek- 6
YENİ DOĞAN YOĞUN BAKIM SERVİSLERİNİN SEVİYE TESPİT, DENETİM VE DEĞERLENDİRME FORMU (*) (**)
Denetlenen Sağlık Tesisinin;
Adı:
İli:
Denetim Tarihi:
1 | I. TESCİL İŞLEMLERİ VE KOMİSYONUN TEŞKİLİ
2 | (1, 2, 3 ve 4. seviye için müşterek değerlendirilir.) | Evet | Hayır | AÇIKLAMA
3 | Yeni doğan yoğun bakım servisinin daha önce geçici tescili veya tescili yapılmış mı? (4. seviye yeni doğan yoğun bakım servisleri 4A ve 4B seviye olarak ayrı tescil edilmiş mi?) (Tarih, sayı, seviye, yatak sayısı, branşı)
4 | Tescil komisyonu, Müdürlüğün yetkilendireceği bir başkan ya da başkan yardımcısı başkanlığında, sağlık hizmetleri başkanlığından bir kişi, bir çocuk enfeksiyon hastalıkları uzmanı tabip (bulunamaması durumunda bir enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji uzmanı tabip) ile neonatoloji uzmanı tabibin (bulunamaması durumunda tercihen yoğun bakım ya da neonatoloji konusunda deneyimli bir çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı tabibin) katılımı ile oluşturulmuş mu?
5 | Tescili yapılacak yeni doğan yoğun bakım servisi özel sağlık tesisi bünyesinde hizmet veriyorsa tescil edilecek yatak sayısı, faaliyet izin belgesinde yer alan yoğun bakımın türüne ve yatak sayısına uygun mu? ( Faaliyet izin belgesinde yazılı yatak sayısını aşamaz)
6 | Yeni doğan yoğun bakım servisinin seviyesi ve seviyesine göre ayrılan yatak sayısı Bakanlık planlamalarına uygun mu?
7 | II. YENİ DOĞAN YOĞUN BAKIM SERVİSİNİN FİZİKİ ŞARTLARI
8 | (1, 2, 3 ve 4. seviye için müşterek değerlendirilir.) | Evet | Hayır | AÇIKLAMA
9 | Servis, sağlık tesisindeki diğer birimlerden, hasta, ziyaretçi ve hastane personelinin genel kullanım alanlarından ayrı, tercihen asansör, ameliyathane, acil servis, laboratuvar ve görüntüleme birimlerine yakın olacak şekilde yapılandırılmış mı?
10 | Yoğun bakım servisi 2, 3 veya 4. seviye ise servisin girişinde ayrı bir ön geçiş alanı bulunuyor mu? (farklı seviyedeki yeni doğan yoğun bakımlar için ön geçiş alanları ortak kullanılabilir.)
11 | Hastaların yoğun bakım servisi ile ambulans girişi arasındaki naklinin hızla ve kolaylıkla sağlanması için gerekli düzenlemeler yapılmış mı?
12 | Hastane içinde tercihen servisin yakınında, yeterli büyüklükte hasta yakınları için bilgilendirme, görüşme ve bekleme amacıyla uygun bir alan düzenlenmiş mi?
13 | Atıkların uzaklaştırılacağı, kirli malzeme ve cihazların geçici muhafazası, gerekirse temizlenebilmesi için içerisinde bir tezgah, lavabo, musluk, sabun, kağıt havlu ve ayakla kontrol edilebilen çöp kovası ile atık giderinin bulunduğu bir malzeme odası var mı?
14 | Malzeme odasının çıkışı, kirli malzemeler servis içerisinden geçirilmeyecek şekilde düzenlenmiş mi?
15 | Hasta alanları dışında, hasta bakımı için sık kullanılan malzemeler ile lüzumlu ilaç ve serumların muhafaza edileceği, direk ışıktan korunacak şekilde düzenlenmiş uygun bir depo alanı ayrılmış mı?
16 | Eczaneden hazır olarak temin edilemeyen ve servis içerisinde hazırlanması gereken ilaç ve infüzyonlar için destek alanı içerisinde ayrı bir hazırlama alanı oluşturulmuş mu?
17 | Servis içindeki tezgâh, dolap ve dolap kapakları, az ek yeri olan, kolay temizlenebilir, dış yüzeyleri yalıtılmış, nem geçirmez, hareketli cihaz ve eşyaların çarpmasına dayanıklı malzemeden yapılmış mı?
18 | Serviste hasta yataklarının bulunduğu alan içerisinde tuvalet bulunmaması gerektiği halde, bu alanlar içerisinde tuvalet inşa edilmiş mi?
19 | Servis girişinde en az 1 ve hasta alanında her 6 yatağa kadar en az 1 adet olacak şekilde, muslukları bulunan, suyun çevreye sıçramasını ve göllenmesini önleyecek genişlik ve derinlikte, sabun ve kâğıt havlu yeri olan lavabo ve sağlık çalışanlarının kolayca ulaşabileceği el antiseptiği bulunuyor mu?
20 | Duvar ve tavan yüzeylerinde kolay temizlenebilir, aşağıya parçacık dökülmeyecek nitelikte malzeme veya boya kullanılmış mı?
21 | Duvar yüzeyleri hareketli cihaz ve eşyaların çarpma noktalarında korumalı olacak şekilde yapılandırılmış mı?
22 | Zemin yüzeylerinde kolay kırılmaz, yüzeyi mat ve kaymayı önleyen, sık temizlemeye uygun ve mikroorganizma üremesini en aza indirgeyebilen, kimyasallara gerek duyulmadan ve kolayca temizlenebilir, antistatik özellikte malzeme kullanılmış mı?
23 | Serviste pencere var ise; açılmaz nitelikte olması ve hasta alanlarının gün ışığı alması sağlanmış mı?
24 | Serviste pencere var ise; hastaların, damar içi (IV) sıvıların, monitör ve ekranların gün ışığından doğrudan etkilenmemesi ve hastaların mahremiyetini sağlamak için gerekli düzenlemeler yapılmış mı?
25 | Servis ışıklandırması hastanın cildini en iyi şekilde gösterebilecek, yansıma ve gölgeleme yapmayacak biçimde tesis edilmiş mi?
26 | Serviste hastaların sürekli gözetim ve izlenmesine uygun, merkezi konumda bir alan ayrılmış mı?
27 | Her yatağın yanında hasta takip formlarının ve dosyalarının tutulduğu ve muhafaza edildiği bir düzenek bulunuyor mu?
28 | 1. seviye servislerde her yatak için ayrı olmak üzere hasta başı en az dört çıkışlı elektrik paneli, bir basınçlı hava çıkışı, bir oksijen çıkışı ve bir vakum sistemi bulunuyor mu?
29 | 2, 3 ve 4. seviye servisler; izolasyon odası dahil, her yatak için ayrı olmak üzere zeminde olmayan hasta başı en az 12 çıkışlı elektrik paneli, 2 basınçlı hava çıkışı, 2 oksijen çıkışı ve 2 vakum sistemi bulunacak şekilde düzenlenmiş mi?
30 | Servisteki muslukların dirsek veya ayakla kontrol edilmesi veya otomatik açılır kapanır olması tercih edilmiş mi?
31 | Yeni doğan yoğun bakım servisi genel hastane bünyesinde ise doğum yaptırılan birimlere yakın ve tercihen aynı katta konumlandırılmış mı?
32 | Yeni doğan yoğun bakım servisi doğum yaptırılan birimler ile ayrı katlarda ise süratli ve kolay ulaşımı sağlayan bir asansör bulunuyor mu?
33 | Asansörün yalnızca doğumhane ve yeni doğan yoğun bakım servisi arasındaki ulaşım için kullanıma ayrılması sağlanmış mı?
34 | Asansör transport kuvözü taşıyacak büyüklükte inşa edilmiş mi?
35 | Prematüre bebeği olan annelerin taburculuk öncesi bebekleriyle birlikte kalabilecekleri ve tercihen servis ile aynı katta, en az bir yatak olmak kaydıyla, on küvözden sonraki ilave her on küvöz için bir yatak olacak şekilde anne uyum odası (en fazla 3 yataklı olabilir) tahsis edilmiş mi?
36 | Anne uyum odaları normal hasta odaları ile aynı standartlara sahip ve hasta başı oksijen ve vakum sistemi, hasta başı hemşire çağrı sistemi, telefon, lavabo, oda içinde veya dışında ise annelerin kullanabileceği banyo ve tuvalet bulunacak şekilde yapılandırılmış mı?
37 | Servis bünyesinde anne sütü ile emzirmenin desteklenmesi için uygun koltukları, lavabosu bulunan, görevli personel ile rahat iletişim kurma imkânı sağlayan ayrı bir alan düzenlenmiş mi?
38 | Anne sütü ile emzirmenin desteklenmesi için düzenlenen alanda süt sağmak ve saklamak için uygun ekipman bulunuyor mu?
39 | Yeni doğan yoğun bakım servisi ile diğer yoğun bakım servisleri birbirinden ayrı yapılandırılmış mı? (Ön geçiş alanları ortak kullanılabilir.)
40 | Destek alanları hariç, her yeni doğan yoğun bakım yatağı başına en az 6 m2 alan ayrılmış mı?
41 | Her kuvöz için 1. seviyede 60 cm, 2. seviyede 90 cm, 3 ve 4. seviyede 120 cm yataklar arası mesafe bırakılmış mı?
42 | Yeni doğan yatakları radyan ısı kaybını ve artışını önlemek amacıyla servisteki pencerelerden en az 60 cm uzaklıkta bulunuyor mu?
43 | Yeni doğan yatakları havalandırma çıkışlarına yakın yerleştirilmiş mi?
44 | Gereksiz ultraviyole ve infrared radyasyondan korunmak için uygun lambalar, mercekler ve filtreler kullanılmış mı?
45 | Işık sistemi yenidoğanın cildini en iyi şekilde gösterebilecek, yansıma ve gölgeleme yapmayacak biçimde tesis edilmiş mi?
46 | Yeni doğanın gelişmekte olan retinasının ışıktan zarar görmesini engelleyici düzenlemeler yapılmış mı?
47 | Serviste yeni doğan bakım ve diğer destek bölümlerinin yakın olduğu alanlarda görevli personel ile yeni doğanın gereksinimlerini ayrı karşılayabilecek nitelikte, çoklu ışıklandırma düzenlemeleri yapılmış mı?
48 | Arka plandaki devamlı ve geçici gürültünün, izolasyon odaları dahil, yenidoğan yataklarının bulunduğu alanda saatte ortalama 50-55 dB’i, en fazla olarak da 70 dB’i geçmemesi sağlanmış mı?
49 | Doğum salonu, ameliyathane gibi doğum yapılan alanlarda bir radyan ısıtıcılı servo kontrollü açık yataktan oluşan, yeterli neonatal resusitasyon alanı ve resüsitasyon için gerekli donanımı bulunan bir bölüm oluşturulmuş mu?
50 | Bu alanlarda görevli tüm hekim, hemşire ve ebelerin Neonatal Resusitasyon (NRP) eğitimi almaları sağlanmış mı?
51 | III. YENİ DOĞAN YOĞUN BAKIM SERVİSLERİNDE ENFEKSİYON KONTROLÜ
52 | (1, 2, 3 ve 4. seviye için müşterek değerlendirilir.) | Evet | Hayır | AÇIKLAMA
53 | Serviste 11/08/2005 tarihli ve 25903 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Yataklı Tedavi Kurumları Enfeksiyon Kontrol Yönetmeliği doğrultusunda etkin enfeksiyon kontrol programları uygulanıyor mu?
54 | (2, 3 ve 4. seviye için müşterek değerlendirilir.) | Evet | Hayır | AÇIKLAMA
55 | Yeni doğan yoğun bakım servisinde merkezi havalandırma sistemi bulunuyor mu? (Bu Tebliğin yayımı tarihinden sonra oluşturulan yeni doğan yoğun bakım servislerinde kurulması zorunludur.)
56 | Fiziki altyapı yetersizliği nedeniyle merkezi havalandırma sistemi kurulamamışsa merkezi havalandırma özelliklerine haiz lokal havalandırma sistemi kullanılıyor mu (Bu Tebliğin yayımı tarihinden sonra oluşturulan yenidoğan yoğun bakım servislerinde lokal hava teknikleri kullanılamaz)?
57 | (3 ve 4. seviye için müşterek değerlendirilir.) | Evet | Hayır | AÇIKLAMA
58 | En az % 90 filtrasyon sağlayan, saatte asgari 6 kez dış hava değişimi yapabilen, sıcaklığın 22-260C, bağıl nemin % 30-60 arasında ayarlanabildiği, Bakanlıkça belirlenen ulusal standarda uygun, merkezi havalandırma sistemi kurulmuş mu?
59 | Merkezi havalandırma sisteminin validasyonu sağlanmış mı?
60 | Merkezi havalandırma sisteminin düzenli olarak fiziksel ve mikrobiyolojik kontrolleri gerçekleştirilerek performans kalifikasyon uygunluğu izlenerek kayıt altına alınıyor mu?
61 | Merkezi havalandırma sisteminin standardizasyonu yetkili kuruluşlara yaptırılmış mı?
62 | 3 ve 4. seviye yeni doğan servisi bulunan sağlık tesislerinde otomatik beslenme servisleri (TPN) kurulmuş ya da bu servislerin bulunduğu hastanelerden hizmet alımı ile temini sağlanmış mı? ( hizmet alımı ile temin edilmiş ise hizmet alım protokolünü ve hastaya kullanıldığını belgelemekle yükümlüdür.)
63 | Otomatik beslenme servisleri; Total Parenteral Nütrisyon (TPN) İçin Güvenli Uygulamalar Rehberi’nde belirtilen standartlara uygun mu?
64 | IV. İZOLASYON ODASI
65 | (2, 3 ve 4. seviye için değerlendirilir.) | Evet | Hayır | AÇIKLAMA
66 | En az bir adet temas izolasyon odası bulunuyor mu?
67 | Temas izolasyon odası tek yataklı olarak düzenlenmiş mi? (Aynı hastalık grubuna ait hastaların kullanabilmesi için iki yataklı düzenlenebilir ancak fiziki şartlar iki yatağa uygun olarak oluşturulmalıdır.)
68 | Temas izolasyon odası için giriş alanı dahil, en az 10 m2 alan ayrılması sağlanmış mı?
69 | Temas izolasyon odalarının giriş kapıları, ortak yoğun bakım alanına açılıyor mu? (ortak koridora açılabilir ancak ortak yoğun bakım alanına açılmaması gerekir.)
70 | Temas izolasyon odasının giriş kapısının hemen dışında musluk ve lavabo bulunuyor mu?
71 | Sağlık tesisinin hemşire sayısı yeterli ve uzaktan monitorizasyon sistemi bulunmuyor ise izolasyon odası için ayrı hemşire görevlendirmesi yapılmış mı?
72 | Üçüncü seviye yeni doğan yoğun bakım servislerinde her yirmi yatağa kadar en az bir ilave temas izolasyon odası oluşturulmuş mu?
73 | Dördüncü seviye yeni doğan yoğun bakım servislerinde her on beş yatağa kadar en az bir ilave temas izolasyon odası oluşturulmuş mu?
74 | V. YENİ DOĞAN YOĞUN BAKIM SERVİSLERİNDE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ
75 | (1, 2, 3 ve 4. seviye için müşterek değerlendirilir.) | Evet | Hayır | AÇIKLAMA
76 | Kontrol noktaları servis girişine yakın ve görülebilecek şekilde yapılandırılmış mı?
77 | Günün her saatinde görevli personel dışında ilgisi olmayan kişilerin servise girmesinin engellenmesi amacıyla kontrollü geçiş özelliği olan kapılar var mı?
78 | Güvenlik önlemleri alınırken görevli personel, hasta, hasta yakını, aile ve bebeklerin rahatlığı ve mahremiyetinin korunmasına dikkat edilmiş mi?
79 | Tüm elektrik çıkışları ortak bir zemine monte edilmiş mi?
80 | Kabul edilebilir kaçak miktarının, koruyucu uygulama standartlarına ve donanım kalitesi standartlarına uygun olması sağlanmış mı?
81 | Personel muhtemel elektrik tehlikeleri konusunda bilgilendirilmiş mi?
82 | Yangından korunma mevzuatı çerçevesinde gerekli önlemler alınmış mı?
83 | Servis, hastaların acil ve afet durumlarında kolaylıkla ve süratle tahliye edilmesine imkân verecek katlarda yapılandırılmış mı?
84 | VI. YENİ DOĞAN YOĞUN BAKIM SERVİSLERİNDE SORUMLU UZMAN TABİP GÖREVLENDİRİLMESİ VE PERSONEL EĞİTİMİ
85 | (1, 2, 3 ve 4. seviye için müşterek değerlendirilir.) | Evet | Hayır | AÇIKLAMA
86 | 1, 2 ve 3. seviye yeni doğan yoğun bakım servislerinde neonatoloji uzmanı, bulunmaması durumunda tercihen yeni doğan yoğun bakım alanında deneyimi olan bir çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı (neonatoloji uzmanı tabip sayısında ülke geneli için yeterli düzeye ulaşılıncaya kadar) sorumlu tabip olarak görevlendirilmiş mi ve ilgiliye tebligat yapılmış mı?
87 | 4A ve 4B seviye yeni doğan yoğun bakım servislerinde neonatoloji uzmanı sorumlu tabip olarak görevlendirilmiş mi ve ilgiliye tebligat yapılmış mı? (4. seviyede neonatoloji uzmanı tabip bulunması zorunludur.)
88 | Yoğun bakım servisinde görevlendirilen hemşire ve sağlık memurlarının (toplum sağlığı) Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslar doğrultusunda yoğun bakım ve resüsitasyon eğitimleri almaları sağlanmış mı? (sağlayamayanlar için 31/12/2022 tarihine kadar muafiyet söz konusudur. 19 uncu maddenin 1 inci fıkrası uyarınca uzman tabiplerde eğitim şartı aranmaz.)
89 | VII. YENİ DOĞAN YOĞUN BAKIM SERVİSLERİNDE NÖBET HİZMETLERİ
90 | (1, 2, 3 ve 4. seviye için müşterek değerlendirilir.) | Evet | Hayır | AÇIKLAMA
91 | Yeni doğan yoğun bakım servislerinde Tebliğin 20 nci maddesinin birinci fıkrası gereği nöbet hizmetleri; 16/10/2009 tarihli ve 27378 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Yataklı Sağlık Tesislerinde Acil Servis Hizmetlerinin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Tebliğin ilgili hükümleri çerçevesinde düzenleniyor mu?
92 | Sorumlu uzman tabip mesai saatleri içinde yoğun bakım servisinde görev yapıyor mu?
93 | Sorumlu uzman tabip mesai saatleri dışında yoğun bakım icap nöbeti tutuyor mu?
94 | Sorumlu uzman tabip zorunlu haller dışında nöbet hizmeti ile yükümlendirilmemesi gerektiği halde nöbet hizmeti ile görevlendiriliyor mu?
95 | Yoğun bakım servisi 2. seviye ise; Mesai saatleri dışında yeni doğan yoğun bakım hizmetlerinin, hastanede görevli çocuk sağlığı ve hastalıkları uzman tabibin sorumluluğunda yürütülmesi sağlanıyor mu?
96 | Nöbet hizmetlerinin, nöbetçi uzman tabibin denetim ve gözetiminde, ağırlıklı olarak pratisyen tabiplerce yürütüldüğü, uzman tabip hizmeti gerektiren hastaların bu ihtiyaçlarının ilgili dal uzmanlarınca icap nöbeti yöntemi ile karşılandığı sağlık tesislerinde; mesai saatleri haricindeki 1. seviye yoğun bakım hizmetleri, her vardiya için eğitim almış sertifikalı yoğun bakım hemşiresi bulunması kaydıyla, nöbetçi tabiplerin sorumluluğunda veriliyor mu?
97 | Yeni doğan yoğun bakım servisi, tıpta uzmanlık eğitimi veren bir üniversite hastanesi veya eğitim ve araştırma hastanesi bünyesinde hizmet veriyorsa yoğun bakım servis nöbeti, bu alanda uzmanlık eğitimi görenler ile bu birime rotasyona gelen uzmanlık eğitimi görenler tarafından, ilgili dalın öğretim üyesi, öğretim görevlisi, eğitim görevlisi veya eğitim sorumlusunun gözetiminde yürütülüyor mu?
98 | Yeterli sayıda uzman tabip bulunmayan özel sağlık tesislerinde müstakil branş nöbeti hizmetlerinin yürütülebilmesi için; ilgili uzmanlık dalında en az üç uzman tabip bulunuyor mu? (bu uzmanlık dalındaki normal poliklinik, klinik, ameliyat ve benzeri rutin hizmetlerin aksatılmaması ve ilgili uzmanlık dalında 24 saat uzman tabip bulundurulacağının hastane yönetimi tarafından taahhüt edilmesi gerekir.)
99 | VIII. YENİ DOĞAN YOĞUN BAKIM SERVİSLERİNDE HASTA KABUL, YATIŞ VE SEVK İŞLEMLERİ
100 | (1, 2, 3 ve 4. seviye için müşterek değerlendirilir.) | Evet | Hayır | AÇIKLAMA
101 | Her yeni doğan için Madde 23/A'da belirlenen yeni doğan temel bakım hizmetleri veriliyor mu? (periyodik denetimlerde değerlendirilir.)
102 | Sağlık tesisi yönetimi, Acil Sağlık Hizmetleri Çağrı Kayıt ve Operasyon Yönetim Sistemine veri aktaracak yapıya sahip hastane otomasyon sistemini oluşturmuş mu?
103 | İl Ambulans Servisi Komuta Kontrol Merkezi-Hastane Entegrasyon Programına dâhil olarak bilgiler anlık güncelleniyor mu?
104 | Sağlık tesislerinde bulunan yoğun bakım servislerinin seviyesi ile boş ve dolu yatak sayıları Acil Sağlık Hizmetleri Çağrı Kayıt ve Operasyon Yönetim Sistemine giriliyor mu?
105 | Yoğun bakım servisine hasta yatışı, taburcu veya kurum dışına sevk işlemleri diğer kliniklerde olduğu gibi gerektiğinde doğrudan yapılabiliyor mu?
106 | Diğer kliniklerden yoğun bakım servislerine yatışına karar verilen hastaların, ilgili klinikten çıkışı ve yoğun bakım servisine girişi yapılarak yoğun bakım servisinin kendi hastası olarak kayıtları yapılıyor mu? (Yoğun bakım servisinden kliniğe alınacak hastaların yine aynı usulle bu servislerden çıkış işlemi gerçekleştirilerek ilgili kliniğe yatış kaydı yapılır.)
107 | Yeni doğanların sevklerinde Ek-7’deki Yeni Doğan Sevk ve Nakil Formu kullanılılıyor mu?
108 | Üst seviyede veya boş yeni doğan yoğun bakım yatağı bulunmaması durumunda, takip ve tedavileri, seviyelerine uygun yatak bulununcaya veya uygun bir sağlık tesisine sevk edilinceye kadar daha alt seviyedeki yoğun bakım yataklarına yatırılarak sağlanan yeni doğanlara verilen tüm hizmetler, yatırıldıkları yatak seviyesi üzerinden değerlendiriliyor mu? (Periyodik denetimlerde değerlendirilecektir.)
109 | Alt seviyede veya boş yeni doğan yoğun bakım yatağı bulunmaması durumunda, takip ve tedavileri, seviyelerine uygun yatak bulununcaya veya uygun bir sağlık tesisine sevk edilinceye kadar daha üst seviyedeki yoğun bakım yataklarına yatırılarak sağlanan yeni doğanlara verilen tüm hizmetler, hastanın epikrizinde belirtilen seviyesi üzerinden değerlendiriliyor mu? (Periyodik denetimlerde değerlendirilecektir.)
110 | IX. YENİ DOĞAN YOĞUN BAKIM SERVİSİ TIBBİ CİHAZ VE DONANIM ASGARİ STANDARDI
111 | (1, 2, 3 ve 4. seviye için müşterek değerlendirilir.) | Evet | Hayır | AÇIKLAMA
112 | Radyan ısıtıcılı servo kontrollü açık yatak ve resüsitasyon için gerekli donanım bulunuyor mu?
113 | Merkezi oksijen veya oksijen tüpü ve oksijen hava karıştırıcısı bulunuyor mu?
114 | Monitör veya pulse oksimetre cihazı bulunuyor mu?
115 | Aspiratör ve aspiratör kataterleri bulunuyor mu?
116 | Kot yatak (kot/beşik/sepet) bulunuyor mu?
117 | Glukometre cihazı bulunuyor mu?
118 | Otomatik süt sağma makinesı ve süt sağma seti bulunuyor mu?
119 | Fototerapi cihazı bulunuyor mu?
120 | Sağlık tesisinde biyokimya laboratuvarı bulunuyor mu?
121 | Ventilatörlü transport küvözü bulunuyor mu?
122 | (2. seviye için değerlendirilir.) | Evet | Hayır | AÇIKLAMA
123 | En az bir adet invaziv mekanik ventilasyon cihazı (ayrıca ilave her beş yatak için bir adet) bulunuyor mu?
124 | 2. seviyede endikasyonu olan yeni doğanlarda, hasta başında ya da ilgili sağlık tesisine sevki yapılarak Retinopati (ROP) muayenesi sağlanıyor mu?
125 | (2, 3 ve 4. seviye için müşterek değerlendirilir.) | Evet | Hayır | AÇIKLAMA
126 | Serviste EKG izlenmesine olanak sağlayan yeni doğan uyumlu en az iki monitör bulunmak koşuluyla, her yatak için bir monitör ya da pulse-oksimetre bulunuyor mu?
127 | Sağlık tesisinde/serviste 24 saat süre ile hizmet veren kan gazı cihazı bulunuyor mu?
128 | Sağlık tesisinde ultrasonografi cihazı bulunuyor mu?
129 | 4 adet fototerapi cihazı bulunuyor mu?
130 | Sağlık tesisinde portabl röntgen cihazı bulunuyor mu?
131 | Her yatak için 1 infüzyon pompası bulunuyor mu?
132 | Ventilatör adedi kadar prizi besleyen UPS (güç kaynağı) bulunuyor mu?
133 | (3. seviye için değerlendirilir.) | Evet | Hayır | AÇIKLAMA
134 | Her 4 yatak için bir adet invaziv mekanikventilasyon cihazı bulunuyor mu?
135 | Sağlık tesisinde ekokardiyografi cihazı bulunuyor mu?
136 | Ekokardiyografik inceleme yapılabiliyor mu? (Sağlık tesisinin kadrosunda bulunmaması durumunda, ihtiyaç halinde ve acil durumlarda kolayca ulaşılabilecek şekilde ilde bulunması yeterlidir.)
137 | Retinopati (ROP) muayene ve tedavisi sağlanıyor mu? (Tanı konulan olgularda tedavisinin aynı kurum veya başka bir kurumda sağlanması gereklidir.)
138 | Hipotermi tedavisi uygulanıyor mu? (Sağlık tesisinin kadrosunda bulunmaması durumunda, ihtiyaç halinde ve acil durumlarda kolayca ulaşılabilecek şekilde ilde bulunması yeterlidir.)
139 | (3 ve 4. seviye için müşterek değerlendirilir.) | Evet | Hayır | AÇIKLAMA
140 | Acil durumlarda tomografi, manyetik rezonans görüntüleme cihazları mevcut mu? (Diğer bir sağlık tesisinden de hizmet alınabilir.)
141 | (4A seviye için değerlendirilir.) | Evet | Hayır | AÇIKLAMA
142 | Sağlık tesisinde inhale nitrik oksit tedavisi (hizmet alımı yapılabilir) uygulanabiliyor mu?
143 | Her üç yatak için bir adet invaziv mekanik ventilasyon cihazı, en az bir adet yüksek frekanslı ventilasyon cihazı (HFO) bulunuyor mu?
144 | Sağlık tesisinde hipotermi tedavisi (hizmet alımı yapılabilir) yapılabiliyor mu?
145 | İhtiyaç duyulan tüm majör cerrahi operasyonların yapılabileceği pediatrik cerrahi üniteler bulunuyormu veya diğer bir sağlık tesisinden temin edilebiliyor mu?
146 | (4A ve 4B seviye için müşterek değerlendirilir.) | Evet | Hayır | AÇIKLAMA
147 | Serviste ekokardiyografi ve ultrason cihazı bulunuyor mu?
148 | Amplitüd EEG cihazı bulunuyor mu?
149 | ROP muayene ve tedavisi için gerekli donanım [Binoküler indirekt oftalmoskop, skleral depressör, 20 diyoptri ve 28 diyoptri lens, kapak spekülümü (infant boy), laser fotokoagulasyon cihazı (binoküler indirek oftalmoskopa adapte.)] bulunuyor mu?
150 | (4B seviye için değerlendirilir.) | Evet | Hayır | AÇIKLAMA
151 | Her iki yatak için bir adet invaziv mekanik ventilasyon cihazı bulunuyor mu?
152 | Hipotermi cihazı bulunuyor mu ?
153 | İnhale nitrik oksit verilmesini sağlayan sistem bulunuyor mu?
154 | İhtiyaç duyulan tüm majör cerrahi operasyonların yapılabileceği pediatrik cerrahi üniteler ve pediatrik KVC üniteleri sağlık tesisinde bulunuyor mu?
155 | Sağlık tesisinde vitrektomi tedavisi yapılabiabiliyor mu?
156 | Sağlık tesisinde kompleks doğumsal kalp hastalıklarının girişimsel ve cerrahi işlemleri yapılabiliyor mu?
157 | ECMO tedavisi uygulanabiliyor mu?
158 | X. YENİ DOĞAN YOĞUN BAKIM SERVİSİ YATAK SAYISI VE PERSONEL DURUMU
159 | (1, 2, 3 ve 4. seviye için müşterek değerlendirilir.) | Evet | Hayır | AÇIKLAMA
160 | Serviste en az 4 adet küvöz veya radyant ısıtıcılı servo kontrollü açık yatak bulunuyor mu? (IV. seviye hariç)
161 | 4. seviye yeni doğan yoğun bakım servisi ise en az 10 adet kuvöz veya radyant ısıtıcılı servo kontrollü açık yatak bulunuyor mu?
162 | 20’den fazla kuvözü olan sağlık tesislerinde her 20 kuvöze kadar ayrı bir fiziki alanda ayrı bir servis bulunuyor mu?(IV. seviye hariç) (Muafiyet olanlar hariç)
163 | (1. seviye için değerlendirilir.) | Evet | Hayır | AÇIKLAMA
164 | Sağlık tesisinde 24 saat ulaşılabilen yeni doğan yoğun bakım sorumlusu bir çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı bulunuyor mu?
165 | Serviste günün her saatinde her altı hasta için en az bir hemşire/ebe veya eşdeğer sağlık memuru bulunuyor mu?
166 | (2. seviye için değerlendirilir.) | Evet | Hayır | AÇIKLAMA
167 | Mesai saatlerinde serviste yeni doğan yoğun bakım sorumlusu bir çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı bulunuyor mu?
168 | Mesai saatleri dışında, sağlık tesisinde görevli bir çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı bulunuyor mu?
169 | Sağlık tesisinde mikrobiyoloji uzmanı veya enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji uzmanı bulunuyor mu?
170 | Serviste günün her saatinde her beş hasta için en az bir hemşire/ebe veya eşdeğer sağlık memuru bulunuyor mu?
171 | (3. seviye için değerlendirilir.) | Evet | Hayır | AÇIKLAMA
172 | Yoğun bakım sorumlusu neonatoloji uzmanı bulunuyor mu? (Neonatoloji uzmanı tabip sayısında ülke geneli için yeterli düzeye ulaşılıncaya kadar tercihen yeni doğan yoğun bakım alanında deneyimli çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı tabip de görevlendirilebilir.)
173 | Mesai saatlerinde serviste çalışan bir çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı bulunuyor mu?
174 | Mesai saatleri dışında hastanede görevli bir çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı bulunuyor mu?
175 | Çocuk cerrahisi uzmanı bulunuyor mu? (Sağlık tesisinin kadrosunda bulunmaması durumunda, ihtiyaç halinde ve acil durumlarda kolayca ulaşılabilecek şekilde ilde bulunması yeterlidir.)
176 | Hastanede çocuk enfeksiyon hastalıkları uzmanı bulunuyor mu? (Bulunmaması halinde mikrobiyoloji uzmanı veya enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji uzmanı bulunması yeterlidir.)
177 | Serviste günün her saatinde her dört hasta için en az bir hemşire/ebe veya eşdeğer sağlık memuru bulunuyor mu?
178 | Mesai sonrası serviste görevli neonatoloji uzmanı veya çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı veya sağlık tesisinde en az bir çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı bulunmak kaydıyla çocuk sağlığı ve hastalıkları asistanı bulunuyor mu? (Üniversite ve eğitim ve araştırma hastaneleri için değerlendirilir) (3 ve 4. seviye için değerlendirilir.)
179 | (4A seviye için değerlendirilir.) | Evet | Hayır | AÇIKLAMA
180 | Mesai saatleri içinde serviste bulunan, mesai saatleri dışında 24 saat ulaşılabilen bir neonatoloji uzmanı bulunuyor mu?
181 | Çocuk sağlığı ve hastalıkları yan dalları: (Çocuk nöroloji uzmanı, çocuk metabolizma uzmanı, çocuk nefroloji uzmanı, çocuk gastroenteroloji uzmanı, çocuk hematoloji uzmanı, çocuk endokrinoloji uzmanı) bulunuyor mu? (Sağlık tesisinin kadrosunda bulunmaması durumunda, ihtiyaç halinde ve acil durumlarda kolayca ulaşılabilecek şekilde ilde bulunması yeterlidir.)
182 | Serviste günün her saatinde her üç hasta için en az bir hemşire/ebe veya eşdeğer sağlık memuru bulunuyor mu?
183 | Çocuk kardiyoloji uzmanı bulunuyor mu?
184 | Çocuk cerrahisi uzmanı bulunuyor mu?
185 | Hastanede çocuk enfeksiyon hastalıkları uzmanı bulunuyor mu? (bulunmaması halinde mikrobiyoloji uzmanı veya enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji uzmanı bulunması yeterlidir.)
186 | (4A seviyeye ilave olarak 4B seviye için değerlendirilir.) | Evet | Hayır | AÇIKLAMA
187 | Sağlık tesisinde çocuk sağlığı ve hastalıkları yan dalları: (Çocuk nöroloji uzmanı, çocuk metabolizma uzmanı, çocuk nefroloji uzmanı, çocuk gastroenteroloji uzmanı, çocuk hematoloji uzmanı, çocuk endokrinoloji uzmanı) bulunuyormu?
188 | Sağlık tesisi kadrosunda çocuk kalp ve damar cerrahisi, beyin ve sinir cerrahisi, çocuk cerrahisi uzmanı tabipler bulunuyor mu?
189 | Sağlık tesisi kadrosunda, ihtiyaç duyulduğunda kolayca ulaşılabilecek tüm ilgili diğer branşlardaki uzman tabipler bulunuyor mu?
(*) Yataklı sağlık tesisindeki her seviye ve branştaki yenidoğan yoğun bakım servisi için ayrı form düzenlenecektir. Bu form, Tebliğ'in 24 üncü maddesinin 2 nci fıkrası kapsamında yapılacak denetimlerde de kullanılır.
(**) Sağlık tesisleri; tescil işlemleri sırasında, yenidoğan yoğun bakım servislerinde görevlendirilen uzman tabip, tabip, ebe ve hemşire listesini sağlık tesisinde görevli tüm uzman tabip, tabip, ebe ve hemşire personel listesi ile birlikte Komisyona ibraz etmekle yükümlüdür. Listelerin ilgili sağlık tesisi yönetimi tarafından onaylanmış olması şartı aranır.
Değerlendirme Sonucu:
1. Seviye Yeni Doğan Yoğun Bakım Servisi: Uygun □ Uygun Değil □ Açıklama:
2. Seviye Yeni Doğan Yoğun Bakım Servisi: Uygun □ Uygun Değil □ Açıklama:
3. Seviye Yeni Doğan Yoğun Bakım Servisi: Uygun □ Uygun Değil □ Açıklama:
4A Seviye Yeni Doğan Yoğun Bakım Servisi: Uygun □ Uygun Değil □ Açıklama:
4B Seviye Yeni Doğan Yoğun Bakım Servis: Uygun □ Uygun Değil □ Açıklama:
Tescili Uygun Görülen Yoğun Bakım Servisinin Branşı, Seviyesi, Yatak Sayısı (Küvöz+Radyan Isıtıcılı Servo Kontrollü Açık Yatak ayrı ayrı belirtilecek):
Komisyonunun görüşleri:
Komisyon Üyeleri:
Üye Üye Üye
Adı-Soyadı (imza) Adı-Soyadı (imza) Adı-Soyadı (imza)
Üye Üye Komisyon Başkanı
Adı-Soyadı (imza) Adı-Soyadı (imza) Adı-Soyadı (imza)